01| CONTRATANTE
Razão Social: ${companyName}
CNPJ: ${customerCpfCnpj}
Nome Fantasia: ${customerName}
Endereço: ${customerAddress}, ${customerAddressNumber} ${customerAddressAdjunct}, ${customerAddressDistrict}, ${integrationCityName}, CEP:${customerCEP}
DATA: ${created_at}

02| EQUIPAMENTO AVALIADO
Procedimento Avaliado: Controle Semanal de Raio X				Sala: Raio X
Equipamento	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE		PATRIMÔMIO
	${marca}	${modelo}	${sn}		${patrimonio}

03| PADRÕES UTILIZADOS
Os ensaios foram realizados com o fantoma projetado de acordo com as Normas DIN 6868-58 e DIN 6868-13.

04| METODOLOGIA
Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

OBSERVAÇÃO:
A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdades efetivas (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atende os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.

A | QUALIDADE DA IMAGEM SEMANAL
Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.
Tolerância: Item 39(e)
Nível de Suspensão: Item 39(e).
Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Tipo de Teste	Unidade Avaliada	Visualizado	Resultado
Resolução Espacial	Nº (PL/mm)	${resolucao}	${resultadore}
Baixo Contraste (3%)	Quant. Círculos	${BC3}	Linha de Base
Baixo Contraste (4%)	Quant. Círculos	${BC4}	Linha de Base

Observação: Para Resolução Espacial:
Tolerância: ≥ 2,5 pl/mm. Nível de Suspensão: < 1,5pl/mm.
Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

B | EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO
Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.
Tolerância: ≤ 2% da Distância Foco-Pele.
Nível de Suspensão: ≥ 4%.
Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

Tensão [kVp]	${kvp}	Corrente Tempo [mAs]		${mas}
Local	Esquerda [cm]	Cima [cm]	Direita [cm]	Baixo [cm]
Campo Luminoso	${NL}	${NU}	${NR}	${ND}
Campo de Raios-x	${L}	${U}	${R}	${D}
Erro	${EL}	${EU}	${ER}	${ED}
Resultado	${resultado}

C | PARECER TÉCNICO
Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos os testes realizados apresentaram conformidade. Sendo assim o equipamento avaliado pode operar com legitima observação e cuidados no que se refere a radioproteção.

OBSERVAÇÕES:
1) A validade do relatório é de 1 semana;
2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local;
3) Manter a limpeza dos IP’s conforme orientação do fabricante.